安徽省食品药品检验研究院疫苗批签发专用检测仪器设备采购项目

采购需求

一、采购产品清单

| 序号 | 需求产品名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动平行浓缩仪 | 1 |
| 2 | 24位固相萃取装置 | 1 |
| 3 | 洁净工作台 | 1 |
| 4 | 电子台秤 | 1 |
| 5 | 数显型圆周振荡器 | 2 |
| 6 | 二氧化碳培养箱 | 1 |
| 7 | 微孔板离心机 | 1 |
| 8 | 蓝光切胶仪 | 1 |
| 9 | 微孔板恒温振荡器 | 1 |
| 10 | 恒温摇床 | 1 |
| 11 | 脱气仪 | 1 |
| 12 | 超纯水机 | 1 |
| 13 | 氨气浓度测定仪 | 1 |
| 14 | 多功能恒温箱 | 1 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动平行浓缩仪 | 一、主要用途 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。 二、工作环境条件 2.1、工作电源：单相200-240V，50/60Hz； 2.2、环境温度：10℃～40℃；环境湿度：20-80%。 三、技术指标 ★3.1、批量处理能力：≥30个样品同时进行浓缩，6*5布局（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.2、浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选； ★3.3、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离＞10cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.4、氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降； ★3.5、仪器根据软件设定自动调节气体压力大小，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； ★3.6、每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.7、氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构； 3.8、可独立控制的氮气通道数量：5通道，5通道均为独立开关阀，可更精细切换不同的浓缩样品数量； ★3.9、单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路，用于手动对样品进行近干的操作（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章））； ★3.10、加热模块采用电动抽屉式，方便试管架、试管的拿取或更换（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.11、水浴加热方式，导热效率高、均匀，浓缩速度快； 3.12、显示值基本误差：＜0.5%； 3.13、控温方式：PID；控温精度：≤±0.1℃；控温范围：室温~90℃； ★3.14、浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； ★3.15、操作系统：可通过手机、PAD等设备进行方法的编辑、修改、控制等（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）。 四、配置 4.1、主机1台； 4.2、≥30位氮吹模组1套； 4.3、水浴加热模组1套； 4.4、≥30位试管架1套； 4.5、20ml试管（100个/包）1包； 4.6、软件及控制平板1套。 五、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 24位固相萃取装置 | 一、主要用途 对样品的富集、净化，以及当一些特殊仪器对样品溶剂有特殊要求时，可通过SPE小柱进行转化。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：15～35℃； 2.2、环境湿度：20-80%。 三、技术指标 3.1、适用于SPE小柱净化过程，模块化设计≥24位； 3.2、防交叉污染、防雾化真空槽设计，操作简单快速； 3.3、阀门式，每路均有独立阀门，可单独控制每路的流量； 3.4、采用高温煅烧进口玻璃缸原材，耐压-0.76Bar；聚四氟材质试管架耐腐蚀，并可任意调节高度，适合多种规格试管； 3.5、同时处理样品量：≥24； 3.6、配套无油隔膜真空泵，抽气速度：25L/min；真空度：0.08MPa。 四、配置 4.1、主机1台； 4.2、无油隔膜真空泵1台。 五、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 洁净工作台 | 一、主要用途 局部空气净化设备。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：15～35℃； 2.2、环境湿度：20-80%。 三、技术指标 3.1、符合中国CFDA的YY/T1539-2017《医用洁净工作台》要求，洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦209E）； 3.2、风速：0.33m/s±0.03 m/s，内置有风速传感器，实时显示并监测当前风速，具有风速报警功能； ★3.3、运行自检状态下，能显示高效过滤器使用寿命百分比，到达或超过使用寿命，显示红色条形码，同时声光报警（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.4、正常工作状态下，轻按风机健，可分别进入快速自净模式和低耗节能模式，可实时查看风机，高效过滤器，紫外灯运行时间； ★3.5、具有紫外灯预约功能，紫外灯与移门联锁，配置有PAO检测口（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.6、噪声：≤62Db(A)，照度：≥300Lx； ★3.7、工作区尺寸：≥1300×650×500 mm，装置外形尺寸：≤1550×750×1650mm； 3.8、超高效滤膜，对于0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%，确保达到洁净度ISO5级(100级)（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.9、任意定位移门系统，玻璃移门任意定位，定位准确，免维护； 3.10、适用人数：双人单面。 四、配置 4.1、主机1台。 五、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 电子台秤 | 一、主要用途 用于大动物的称量。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：-10～40℃； 2.2、环境湿度：≤85%。 三、技术指标 3.1、LCD大显示屏，可调节白色背光； 3.2、即时状态标识可轻松准确地执行超载/欠载检重称量； 3.3、目标重量设置非常简单，可提高过程准确性； ★3.4、最大秤量：15kg（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章） 3.5、检定分度值：5g； 3.6、准确度等级：III级； 3.7、台面尺寸：240mm×85.6 mm×300 mm； 3.8、防护等级：IP66/67 终端，IP67 秤台； ★3.9、具有增强型平均单重、动物称重、远程显示等功能（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）。 四、配置 4.1、主机1台。 五、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 数显型圆周振荡器 | 一、主要用途 对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：15～35℃； 2.2、环境湿度：20-80%。 三、技术指标 ★3.1、性能强劲，允许振荡承重（含夹具）：≥0.5 kg（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； ★3.2、可安装多种垫片，垫片自动检测（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.3、连续操作功能、点动功能、计时功能（时间为LED七分区数显，定时范围 1/60—999 min）； ★3.4、两种操作模式：模式A（安全模式，有检测垫片），使用标准垫片时，最大转速≥3000rpm；使用用其它垫片时，速度≥1300rpm；模式B（没有检测垫片），用各种垫片的转速都≥3000rpm（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3.5、运行方式：圆周振荡，周转直径≥4.5 mm； 3.6、速度范围0-3000 rpm，可调节的最小转速为200 rpm，速度通过屏幕显示，易于操作； 3.7、允许连续运行时间：100%； 可振荡的容器举例：多个1.5 ml或2 ml 离心管，多个10或15 ml 离心管或试管，50或100 ml离心管或试管，酶标板，PCR板，其它规格的试管，以及可自定义孔径的垫片。 四、配置 4.1、主机1台。 五、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 2 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 一、主要用途 用于细胞培养。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：5～35℃； 2.2、环境湿度：30-80%。 三、技术指标 加热方式：六面直热； 工作体积：≥180升； ★HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 二氧化碳控制范围：0～20% ，二氧化碳控制精度：±0.1%； 二氧化碳跟踪报警：有； ★二氧化碳浓度探头：TC 热导传感器（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 温度控制范围：高于室温5℃～50℃； 温度控制精度：±0.1℃； 温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)； 温度跟踪报警：有； 具有程序自检功能； 断电自动启动：有； 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度； 标配搁板数目：≥4块； 可选铜内胆； 可选二氧化碳红外传感器； ★具有医疗器械注册证（投标文件中提供注册证，并加盖制造商公章）； 四、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 微孔板离心机 | 一、主要用途 用于微孔板瞬时离心。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：15～35℃； 2.2、环境湿度：20-80%。 三、技术指标 1.电源：DC24V，2A 2.时间范围：1s~99s（可点动离心） 3.转速：≥2800 rpm 4.最大离心力：≥600 ×g 5.最大半径：≥63mm 6.容量：2×96 孔 PCR 板、8×0.2ml PCR 排管、0.2mlPCR管 7.噪音：≤ 55dB 8.升速时间：≤13s 9.降速时间：≤6s 10.功率：≤50W 11.外形尺寸（W×D×H）：≤220×250×200 mm | 1 |
|  | 蓝光切胶仪 | 一、主要用途 用于观察染色凝胶中的核酸和蛋白，切胶。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：15～35℃； 2.2、环境湿度：20-80%。 三、技术指标（★投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章） 1.电源：DC24V，1A 电源适配器； 2.★蓝光 LED 照射方式：矩阵双面侧照； 3.切胶面尺寸：约160x100（mm）； 4.蓝光波长：470nm ； 5.★LED寿命：≥60000h； 6.外形尺寸：≤230x210x50（mm）； 四、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 微孔板恒温振荡器 | 一、主要用途 用于酶标板、细胞培养板中溶液在适当温度下进行混匀。 二、工作环境条件 2.1、环境温度：15～35℃； 2.2、环境湿度：20-80%。 三、技术指标（★投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章） 1.温度控制范围:室温+5~80℃； 2.★控温精度:±0.3℃； 3.★温度均匀性:±0.3℃； 4.★升温速度:＜ 15 min ( 从 20℃ 至 80℃ )； 5.★定时范围:0~99h59min； 6.容量:2块微孔板； 7.★振荡转速范围:200~1500 rpm； 8.振荡幅度与方式:2mm（水平回转）； 9.最大功率:约150W； 10.外形尺寸（W×D×H）: ≤280×280×150 mm； 11.重量:≤6.5kg； 12.输入电源:AC100-230V 50-60Hz； 13.★LCD 液晶显示，人机友好的操作界面； 14.★具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热； 15.微处理器控制温度、转速和时间，温控线性好、振荡转速准确、波动小； 16.可同时显示温度、时间和振荡速度设置参数及实际参数 ； 17.可放2 个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号 ； 18.直流无刷电机驱动、长寿命、免保； 19.多重安全保护功能，符合CE 安全标准，安全可靠； 四、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 恒温摇床 | 1、集培养箱、振荡器于一体（包含主机和托盘），用于培养、发酵、杂交、生物化学及酶和细胞组织的研究； ★2、循环风扇速度可调，避免循环风扇过快而造成的样品挥发（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 3、采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能； 4、人机友好的触摸式操作界面，透明上盖可以大角度打开； ★5、独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； ★6、采用TFT液晶显示屏，显示运行速度、温度、时间，图示动态符号和精确数据一目了然（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 7、转速范围：50rpm~300rpm；振幅：20mm (圆周回转)； 8、温度设定范围：4~60℃；温度稳定性：≤±0.3℃；温度显示精度：≤0.1℃； 9、定时范围：1min~99h59min； 10、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 脱气仪 | 1、溶剂在线脱气温度控制范围：37℃~41℃； 2、控温精度：≤±2℃；分辨率：≤1℃； ★3、真空度控制范围：0.05MPa~0.085MPa；分辨率：≤0.01MPa（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 4、控压精度：≤±0.01MPa； 5、体积预置：1~100L； ★6、采用“即时加热于分液分离技术”，实现在线脱气（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 7、无溶液体积上限，只要水源充足，就可持续提供脱气水； 8、体积预置功能，达到预置体积可自动停止制备脱气水； 9、脱气水用量累计功能； 10、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 超纯水机 | 1、以分析级纯水或蒸馏水为进水，生产满足USP，EP，ISO，ASTM等标准的I级超纯水； 2、产水水质：逐滴～2.0 L/min，电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃； 3、微生物: <0.01CFU/mL, 特定情况下（层流罩下）：<0.005CFU/mL； ★4、RN酶＜1pg/ml，DN酶＜5pg/ml，蛋白酶<0.15 μg/mL,热源含量＜0.001Eu/ml（提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； 5、直径＞0.2μm的颗粒物数量: ＜1/ml； 6、总有机碳含量(TOC)：＜2 ppb； 7、系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率； ★8、特殊设计的逐滴分配模式，达到容量刻度。辅助滴定模式专用于精确分配需求，避免定容过程使用烧杯等容器进行中转（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章）； ★9、系统内置双紫外灯，一个为内置纯化组件,无汞设计，发射172nm波长紫外线氧化有机物,降低TOC水平至2ppb以下;一个为TOC仪表内用于检测产水TOC紫外灯，172nm波长无汞紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元。在线检测超纯水中的TOC检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb（提供产品彩页或经外部校正的原厂TOC检测仪证书，并加盖制造商公章）； 10、纯化柱及终端过滤器均具有芯片设计，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全； 11、独立的取水器集成5寸彩色触摸屏，全部操作均在触摸屏上完成，提供包括中文在内的多语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，耗材状态显示，信息和历史记录，报警信息等功能； 12、系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置； 13、纯化柱：双柱纯化设计，可清除水中的离子和有机物纯化柱配备完整的性能检测报告。系统自动识别和记录耗材按照使用及更换记录； 14、远程取水器具备流速控制和定量取水功能，定量取水范围：20ml～100L，辅助定容取水范围：50ml～5L，取水调节轮具备供水流速调节和启停按键双功能，轻松控制供水流速，触摸屏上同步图像显示流速大小，实现流速从逐滴分配到最快2升/分钟； 15、集成数据管理功能，水系统数据管理电子日志自动存档； 16、终端精制器配备锁扣和保护罩，配置电子标签，系统自动识别类型和使用状态，用于数据溯源。 17、包含主机1台、初纯化柱1个、精纯化柱1个、终端精制器1个、触摸屏远程取水手臂1个、配件包1套。 18、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 氨气浓度测定仪 | 一、主要用途 主要用于便携式检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警。 二、工作环境条件 2.1、电源：两相交流电220V/50Hz； 2.2、温度：操作环境5℃ -50℃； 2.3、湿度：5-95% 。 三、技术指标 3.1、便携式气体检测报警仪部分: 3.1.1、防水溅、防尘、防爆、防震，本安电路设计，抗电磁干扰； 3.1.2、内置水汽、粉尘过滤器，防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器； 3.1.3、内置泵吸式测量，响应速度快，采样距离大于10米，气路设计，可直接检测负压或正压-0.5～2公斤的气体，对测量结果无影响； 3.1.4、4寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态等信息，菜单界面采用高清图标显示各个菜单的功能名称； 3.1.5、大容量数据存储功能，标配10万条数据存储容量，大容量可订制。支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据； 3.1.6、USB充电接口，可用电脑或充电宝充电，兼容手机充电器，过充、过放、过压、短路、过热保护，电量显示，支持USB热插拔，检测仪在充电时可正常工作； 3.1.7、声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警，报警时多方位立体显示报警状态； 3.1.8、单位自由切换，常规气体不需要输入分子量，非常规气体需要输入分子量就自动计算并切换，单位可选：PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L； ★3.1.9、三种显示模式可切换：同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线，各通道之间自动循环或手动循环可切换，可设置是否显示大值、小值、气体名称，可查看历史记录曲线图； 3.1.10、中英文界面可选择，默认中文界面，简明中文或英文操作提示； 3.1.11、零点自动跟踪，长期使用不受零点漂移影响； 3.1.12、目标点三级校准，使测量的线性度和精度，能同时符合国家标准和地方计量局标准； 3.1.13、可以实时检测或定时检测（针对被测气体的量比较小的情况），不检测时可以把泵关闭以延长开机时间； 3.2、氨气气体检测仪部分： 3.2.1、检测气体：氨气； 3.2.2、检测范围：0-50ppm； 3.2.3、分辨率：0.01ppm高分辨率可订制； 3.2.4、检测原理：电化学原理； 3.2.5、检测方式：内置泵吸式，流量500毫升/分钟； 3.2.6、显示方式：2.4寸320X240高清彩屏显示,5按键操作； 3.2.7、检测精度：≤±3%（F.S）； 3.2.8、线性度：≤±2%，重复性：≤±2%； 3.2.9、响应时间：T90≤10秒，恢复时间：≤30秒； ★3.2.10、报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选； 3.2.11、数据存储：标配10万条数据容量，支持本机实时查看、删除或数据导出；通讯接口：USB（充电与通讯）； 3.2.12、外型尺寸：≤160×70×30mm(L×W×H)。 四、配置: 4.1、氨气测定仪1台； 4.2、湿度粉尘过滤器1个； 4.3、配套使用资料1套。 五、需提供生产厂家（总代理）授权书及针对该项目的售后服务承诺书。 | 1 |
|  | 多功能恒温箱 | 内置微电脑数控系统、液晶显示屏、按键调节温度，温度范围4～48度； 外形尺寸：≤450×500×550mm；容积≥50L； 箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器； 风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。 | 1 |