安徽省食品药品检验研究院疫苗批签发专用检测仪器设备采购项目

采购需求

第一包：电穿孔系统等

一、采购产品清单

| 序号 | 需求产品名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电穿孔系统 | 1 |
| 2 | 96孔板负压提取装置 | 1 |
| 3 | 全自动细胞计数仪 | 1 |
| 4 | 医用冷藏箱 | 1 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电穿孔系统 | 1、主要用途： 用于原核细胞、真菌以及哺乳动物细胞的电转化试验，包括外源DNA导入和细胞融合等。 2、工作环境条件 2.1 工作电压：220V(±10%),50HZ(±2%) 2.2 温度：15～40℃ 2.3 湿度：20～80% 3、技术指标（★投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章） ★3.1指数波和方波波型确保所有细胞类型（原核及真核）均可获得最佳的电转化效果； ★3.2 电路和电弧保护设计，确保实验结果的可重复性并保护样品； 3.3输出波型：函数衰减波或方波； 3.4模块化设计，可根据研究需求选择系统配置； ★3.5仪器内储存有细菌、酵母菌和动物细胞等常用的优化的实验方法，便于用户参照使用；至少可储存和召回前100个实验的脉冲参数。 3.6人工编程可以输入或编辑方波或指数衰变脉冲的所有参数； 3.7根据不同波型的选择，可更改时间常数、实际电压、脉冲间隔和脉冲时间等参数； 3.8电压：10～3000V； 3.9电容：10-500V，25-3275 μF，25μF增量；500～3000V，10，25，50μF； 3.11电阻：50～1000欧姆，以50欧姆递增，加无穷大； 3.12样品电阻：电压10～2500V内，最小20欧姆；电压2500～3000V内，最小600欧姆； ★3.13方波时间： 10～500V：脉冲时间0.05～10 ms，0.05ms增量；脉冲时间10～100ms，1ms增量，1～10个脉冲，间隔0.1～10 s； 500～3000V：脉冲时间0.05～5 ms，0.05ms增量，1～2个脉冲，最小间隔5s。 4、仪器配置： 4.1、主机单元； 4.2、CE模块； 4.3、PC模块； 4.4、ShockPod 电击槽； 4.5、说明书； 4.6、电源线。 5、技术资料：仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)。 ★6、售后服务及培训： 6.1中标供应商提供制造厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件。生产厂家需承诺免费质保期不低于一年。 6.2供货周期：60天到达现场，仪器到达最终用户现场后,在接到用户通知后1周内,中标供应商需安排原厂工程技术人员到用户现场安装、调试仪器,按验收指标逐项测试,直至达到验收要求。设备安装调试需在接到用户通知后30日内完成。 6.3制造厂商在国内应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的维修工程师。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。 6.4装验收期间，在用户所在地对用户进行3-4天仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等。 6.5保修期：保修期一年，自设备验收合格之日起计算。 6.6中标供应商必须在专门的培训中心为采购人2位人员/台提供至少5天的技术培训和实践的时间。 6.7需提供生产厂家或中国总代理盖章宣传彩页和技术参数说明及技术参数声明函，声明无篡改彩页及技术参数，虚假应标。签订合同前用户方有权要求仪器中标商提供同款机型作为指标验证。 - 7、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 |
|  | 96孔板负压提取装置 | - 1、主要用途 - 用于样品提取液中痕量有机物的萃取和纯化。 - 2、技术指标（★投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章） - ★2.1、同时处理样品量：96个； - 2.2、阀门式，每路均有独立阀门，可单独控制每路的流量； - ★2.3、配有真空泵，包括正压和负压两个表头以及两个压力调节器。 - 3、配置 - 3.1、主机（含隔板）：1台； - 3.2、真空泵：1台； - 3.3、350μL样品收集板：1个。 - 4、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 |
|  | 全自动细胞计数仪 | - 1、主要用途 - 用于细胞的计数。 - 2、技术指标（★投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章） - ★2.1、检测技术：无鞘液，免校正，无常规维护的CCD成像及图片分析技术； - 2.2、上样体积：15～20μl； - ★2.3、检测细胞大小范围：5～300μm；检测速度：<10秒； - 2.4、数据展示：连接电脑展示并保存细胞图像及计数结果； - 2.5、光源：LED 光源；分辨率：标配4×物镜； - ★2.6、手动调焦功能，类似显微镜的调焦功能，适应样品多层面的观察和计数； - 2.7、细胞计数：无需染色；细胞存活率检测：台盼蓝(Trypan Blue)染色实验； - 2.8、细胞浓度检测范围能覆盖105～107 个/ml； - ★2.9、软件分析技术：可分析不规则、成簇细胞并排除碎片的干扰； - ★2.10、圈定功能：死活细胞的圈定展示，可确认细胞计数及存活率分析的精确性； - 2.11、数据收集：可收集多种细胞信息，包括如细胞总数、细胞存活率、细胞的物理特性； - ★2.12、计算器功能：包括稀释度计算器、样品取样体积和浓度调节计算器； - 2.13、数据分析：有不少于10种自定义参数可设定，适用于各种细胞系或原代细胞； - 2.14、可选自动或手动保存图片和数据结果；支持独立命名、按时间或用户名自动命名； - ★2.15、原始图片保存后支持离线数据分析； - 2.16、数据输出模式：JPG、PNG、Excel、PDF，可保存电子版或连接打印机直接打印。 - 3、配置要求 - 3.1、主机：1台； - 3.2、工作站：1台。 - 4、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 |
|  | 医用冷藏箱 | - 1、主要用途 - 用于样品和试剂等的冷藏保存。 - 2、技术指标（★投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，并加盖制造商公章） - ★2.1、立式，箱内有效容积≥850L；箱内温度范围：2℃～8℃； 2.2、微电脑控制，显示精度≤0.1℃，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度； 2.3、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）；断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时； 2.4、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警持续48小时以上； 2.5、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度； ★2.6、高精度传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度； 2.7、蒸发风机采用轴流风机、冷凝风机采用罩极风机，能保证部件质量和整机性能可靠性； 2.8、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，能满足32℃，85%湿度无凝露；门体为发泡门； 2.9、门体可实现90°自关门； 2.10、产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测； 2.11、配置搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； 2.12、冷链采集监控模块： ★2.12.1、测温范围：超低温传感器-200℃～+150℃；精度：-40℃～+85℃，≤0.5℃，其它区间≤±1℃； 2.12.2、高清段码屏显示，可显示实时温湿度、信号强度、电池电量、门开关状态、报警上下限、报警状态，采集频率，LOG数据，ID号、软件版本号、SIM卡号等； 2.12.3、板载存储芯片可存储4000条以上数据，可实现断点续传。 - 3、配置要求 - 3.1、主机：1台； - 3.2、冷链采集监控模块：1个。 - 4、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 |

第二包：衍生泵（带柱塞杆清洁功能）

一、采购产品清单

| 序号 | 需求产品名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 衍生泵（带柱塞杆清洁功能） | 1 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 衍生泵（带柱塞杆清洁功能） | - 1、设备用途： 利用衍生反应使被测物与相应的衍生试剂发生反应，以改变其物理或化学性质，使其被检测到。 2、工作环境条件 2.1 工作电压：220V(±10%),50HZ(±2%) 2.2 温度：15～40℃ 2.3 湿度：20～80% 3.技术参数 3.1、衍生泵： 3.1.1衍生泵输液形式：双柱塞往复式串联泵。 3.1.2衍生泵模块，至少两个泵头。 ★3.1.3衍生泵头和全流路惰性材料设计，可耐强酸强碱性衍生环境（投标文件中需提供实物图片）。 3.1.4衍生泵可通过面板或软件控制，另外衍生泵前面板需可显示每种衍生试剂的流速、压力及压力限等运行参数，有助于实时监测衍生泵的工作状态。 ★3.1.5衍生泵配有柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞；柱塞杆可自动缩进，方便更换密封圈（投标文件中需提供证明材料）。 3..1.6安全性方面，衍生泵具有过压保护功能，可根据要求设定衍生泵限制压力，超压力自动停泵，防止仪器受到损坏 3.1.7三种压力单位互换显示功能（MPa/Pa/bar） ★3.1.8可设置的流量范围0.001~9.999mL/min，增量为0.001mL/min（投标文件中需提供证明文件）。 3.1.9流量准确度：≤0.2%；流量稳定性：≤0.06% 3.1.10压力范围：0~20MPa（0~2900psi）；显示压力误差：≤0.5MPa；可设定上下限，可自动报警,，自动停机 3.1.11压力脉动≤1.0% 3.1.12梯度混合准确度：±0.5% 3.1.13梯度混合精密度：±0.1% 3.2反应器： 3.2.1准确控温的可加热反应器，可根据衍生反应要求设定反应器温度。反应器温控：室温~150℃：精确度±0.5℃，持续稳定。 3.2.2具有快速加热与快速降温功能（稳定时间＜30min），以缩短仪器预热平衡时间。 ★3.2.3每个反应器含有两个反应体积，可根据具体衍生反应需求进行实际调整，满足不同衍生化实验的需求（投标文件中需提供实物图片及相关证明文件）。 3.2.4反应器内采用完全惰性流路设计，可耐强酸强碱下水解或衍生操作。 3.2.5反应器面板可实时显示各反应器的设置温度和实际温度，有助于实时监测反应温度状态。 3.2.6安全性方面，：反应器具有过热保护功能，过热保护温度限制反应器温度不超过150℃，防止仪器受到损坏。 3.3系统配置特征 3.3.1 柱后衍生系统采用模块化设计的衍生泵和反应器，配置灵活，可提供一级柱后衍生系统和二级柱后衍生系统供选择。 3.3.2一级柱后衍生系统配置，可选单衍生泵和单反应器，满足一步柱后衍生反应的实验需求。 3.3.3二级柱后衍生系统配置，可选双衍生泵和双反应器，从而满足二步柱后衍生反应的实验需求或者一步水解，一步衍生化反应的实验需求。 3.3.4具有耐酸碱系统。 3.3.5应用方面：需具备应成熟用方案。 3.3.6功能方面：具有耐腐蚀反应线路，充分衍生反应，时间最快。 3.3.7通过ISO9001质量保证体系认证； 4、配置清单： 4.1衍生泵（带柱塞杆清洗功能）1台 4.2衍生池（双独立管路）1台 4.3标准配件包 1套 5. 技术资料：仪器操作手册；维护手册。 ★6售后服务及培训： 6.1中标供应商提供制造厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件。生产厂家需承诺免费质保期不低于壹年。 6.2供货周期：15天到达现场，仪器到达最终用户现场后,在接到用户通知后1周内,中标供应商需安排原厂工程技术人员到用户现场安装、调试仪器,按验收指标逐项测试,直至达到验收要求。设备安装调试需在接到用户通知后30日内完成。 6.3制造厂商在中国境内应有专门负责的维修工程师。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。 6.4安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等。 6.5需提供生产厂家盖章宣传彩页和技术参数说明及技术参数声明函，声明无篡改彩页及技术参数，虚假应标。 6.6 采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 |

第三包：液液萃取仪（自动加液）

一、采购产品清单

| 序号 | 需求产品名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液液萃取仪（自动加液） | 1 |

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 液液萃取仪（自动加液） | 1、设备用途： 用于维生素、实验室水质检测水中油、挥发酚、阴离子等项目的液液萃取前处理。 2、工作条件： 1.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz； 1.2 温度：操作环境10-35℃； 3、功能参数 ★3.1、配备不小于7寸全彩触摸大屏幕，采用分体式手持操作终端，在通风柜外面即可完成操作；提供仪器实物图片进行佐证 ★3.2、具有自动加液功能，可通过四通道加液，分别加入四种不同试剂；提供仪器实验界面图片进行佐证 3.3、萃取过程中不需要人工干预，仪器按照设定程序完成液液萃取过程； 3.4、6个操作测试单元，每个单元即可独立操作，也可同时工作； ★3.5、具有气动混匀与液动混匀两种模式可选，加速萃取过程，混匀效果好，效率高；提供仪器实验界面图片进行佐证 3.6、具有自动排气功能，实验过程中无需人工放气，提高实验员的安全性； 3.7、具有自动清洗功能，分液漏斗无需人工手动清洗，提高实验效率； 3.8、可设定和执行自动清洗程序，清洗次数和清洗时间可调； 3.9、具有两种清洗模式：自来水清洗、洗涤剂清洗； 3.10、具有废液自动收集排废槽以及废液自动过滤功能，废液经活性碳过滤处理，保护实验室环境及人员的安全健康； ★3.11、指纹模块程序指纹登录：可支持指纹登录，可录入不少于6个不同用户指纹；提供仪器实物图片进行佐证 3.12、萃取时间范围为：1-9999秒可设； 3.13、萃取次数1-999次可设； 3.14、萃取频率1-100%连续可调； 3.15、250ml、500ml、1000ml分液漏斗可选； ★3.16、用户可通过RS232、USB或者wifi（选配）接口连接PC或其他预装WIN CE 系统的便携设备控制本仪器。 4、售后服务 厂家工程师上门安装调试及培训，提供三年质保，终身技术支持。 - 5、产品资质 1、制造商通过ISO9001质量管理体系认证； 2、提供厂家售后服务承诺书； 6、配置清单 液液萃取主机1台、分体式控制面板1个、分液漏斗12支、磨砂口清洗塞6个、吹气硅胶塞6个、吸气嘴6个、活性炭储罐1个、进水管1根、出水管1根、废液收集盘1个、电源线1根、操作说明书 1册、产品保修卡1份、合格证 1份。 7、 采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 |