| 表4-3 设备参数及功能一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（大类） | 拟购置设备名称 | 设备数量（台/套） | 设备主要性能指标 | 功能用途 |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（2个检测器） | 1 | 四元泵，自动进样器，流速范围：0.0001 至 10.000 mL/min；最大耐压：约40MPa (400bar/6000psi)；柱容量：8根长度为 100 mm 的色谱柱，4 根长度为300 mm 的色谱柱；紫外检测器波长范围：190-700nm；示差检测器 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 2 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（2个检测器） | 1 | 四元泵，自动进样器，流速范围：0.0001至10.000 mL/min；最大耐压：约40MPa(400bar/6000psi)；样品交叉污染：≤0.002%； 紫外检测器波长范围：190-700nm；蒸发光检测器，可降柱温，可低温进样 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | - 多元泵、泵压：700bar或者800Bar或者更高；紫外检测器、噪声：<±2.5μAU（单通道 254nm）；<±10μAU（多通道 254/280nm）漂移：<0.1 mAU/h（254nm） 数据采集频率：125Hz（单通道）可降温柱；自动进样器温控范围：4℃-40℃。 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 4 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | 四元泵，自动进样器，流速范围：0.0001至10.000 mL/min；最大耐压：约40MPa(400bar/6000psi) DAD检测器,可降温柱,可低温进样 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 5 | 液相色谱/质谱联用仪 | 液相色谱/质谱联用仪 | 1 | 三重四级杆质谱部分: 1、质量范围:m/z 5～1250 2、MRM最小驻留时间：1ms 3、灵敏度：1 pg 利血平（+）氯霉素（-），柱上进样，信噪比S/N ≥ 750,000:1 4、仪器检测限IDL：5 fg 利血平，柱上进样（m/z 609/195）< 1.4 fg，进样10针，RSD<10%；5 fg 氯霉素，柱上进样（m/z 321/152）< 1.4 fg，进样10针，RSD<10% 5、极性切换时间：5 msec 超高效液相色谱部分: 1、系统耐用15000psi 2、流量精度0.05%RSD 3、交叉污染0.001% | 用于药品的定性、定量测定 |
| 6 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | 最大耐压≥66Mpa (9570psi)；输液单元精密度≤0.06% RSD；自动进样器精密度≤0.2% RSD；紫外检测器噪声低至±0.25×10⁻⁵ AU，柱温箱控温精度≤0.1℃，至少可放置6根 8×300mm的柱子和两个手动进样器，梯度混合器、柱切换阀等；柱温箱带降温功能。 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 7 | 气相色谱仪 | 气相色谱仪（1个检测器） | 1 | 高重现性：保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性<0.5% RSD，柱温箱温度范围宽（室温+4℃–450℃）、降温快（450℃→50℃仅需4分钟），支持复杂温度程序；压力控制精度±0.001psi，环境补偿功能，确保流量/压力稳定；火焰离子化检测器（FID）：检测限：<1.4 pg C/s，线性动态范围：>10⁷（±10%），最高使用温度：450℃。 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | 1：DAD检测器；2：色谱工作站配有仪器及柱效性能评价软件；3：可同时安装最多4根30cm长色谱柱；4：器控制器电脑能实现一键自动排气泡，无需人为干预切换通道，仪器自动判别设备状态，确定排气泡时间 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 9 | 液相色谱/质谱联用仪 | 液相色谱/质谱联用仪 | 1 | 分辨率≥60,000FWHM；质量精确度；多种数据采集模式；后端处理软件； 1、质谱部分： 1.1质谱类型：三重四极杆质量分析系统； 1.2质核比范围m/z：低限<5 m/z；质量范围高限>2000m/z ； 1.3扫描速度：≥20000 Da/sec，步进0.1 Da，正负离子切换＜5ms； 2、超高效泵系统： 2.1超高效泵系统；能同时运行4路，可实现溶液PH及盐浓度的自动调节； 2.2最大流速范围：≤2.200 mL/min，增量：0.001 mL，最大操作压力：≥15000 psi。 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 10 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | 1：DAD检测器；2：色谱工作站配有仪器及柱效性能评价软件；3：可同时安装最多4根30cm长色谱柱；4：器控制器电脑能实现一键自动排气泡，无需人为干预切换通道，仪器自动判别设备状态，确定排气泡时间 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 11 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（2个检测器） | 1 | 四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置，以及入口主动阀 流量范围：0.001 ml/min～2.0 ml/min或者更高，递增率0.001 ml/min； 流量精度：RSD≤0.07%； 压力操作范围：最高可以达到 600bar 样品容量：130位及以上2ml样品瓶位 进样精度RSD：＜0.15% 柱温范围：室温5～80℃ 箱容积：单个柱温箱可同时放4根或以上30cm色谱柱 紫外检测器 荧光检测器 检测模式：多波长（激发光与发射光同事变化）带光谱扫描功能 灵敏度：单波长情况下，水峰拉曼信噪比≥2500 采集频率：≥160Hz 仪器控制器电脑能实现一键自动排气泡，无需人为干预切换通道，仪器自动判别设备状态，确定排气泡时间 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 12 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | 流速范围：包含0.001～5.000mL/min；最高耐压：≥6000Psi；进样精度：<0.2%RSD；二极管阵列检测器波长范围：190～800nm；柱温箱：包含室温+5℃～65℃范围；自动进样器温控范围包含：4°C～40°C | 用于药品的定性、定量测定 |
| 13 | 超高效液相色谱仪 | 超高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | - 色谱泵：一体式独立柱塞，双马达双压力传感器反馈回路，无需阻尼器，最大流速范围：≤2.2ml/min 2、最高操作压力：≥15000psi，预设梯度曲线：11条，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化，无需模拟即可实现 3、配备缓冲盐调节功能:自动将流动相混合为指定的pH、离子强度或有机改性剂比例，提供任何分析方法类型设置各种条件 4、二极管阵列检测器波长范围：190～800nm，且使用单一光源便于更换维护，池体积≤500nl 5、色谱正版工作站软件且内置甲骨文的数据库。 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 14 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1、光学系统，双光束设计，全反射光学系统，波长范围185-900nm；配备旋转光束合成器（RBC） 2、灯座配置：固定8灯座，旋转镜面自动选择元素灯，所有灯可同时预热 3、背景校正：火焰：高强度氘灯背景校正（响应时间2ms）；石墨炉：交流横向塞曼效应背景校正（磁场强度0.1-0.8特斯拉）。 4、火焰部分：燃烧头：10cm缝长超耐腐蚀高温合金（Incoloy）燃烧头，基座附特氟龙防腐蚀膜 5.石墨炉部分：加热技术：纵向加热，程序升温范围40-3000℃，最大升温速度2000℃/s。 | 用于无源医疗器械及材料中重金属元素（如铅、锌、锡、镉、汞等）的限量分析 |
| 15 | 超高效液相色谱仪 | 超高效液相色谱仪（2个检测器） | 1 | 1、系统压力：高达 1300 bar，支持超高效液相色谱（UHPLC）和高效液相色谱（HPLC）应用。 2、流速范围：最高可达 5 mL/min，可灵活适配不同内径的色谱柱。 3、混合模式：支持高压二元或四元梯度混合。 4、进样模式：提供单针和双针头配置。双针头设计可重叠进样和分析周期 5、系统配置二极管阵列检测器和示差检测器。 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 16 | 材料试验机(万能拉力) | 材料试验机(万能拉力) | 1 | 1. 10kN 拉压双向载荷传感器 （40N-10,000N 之间保证示值的±0.5%精度；20N-40N 之间保证示值的±1.0%精度；） 2. 引伸计：满量程行程750mm大变形引伸计，伸长率250μm,伸长精度±500或伸长量的±1%。标距可选：10、20、25、50、100 毫米。 3. 速度控制：拉伸速度0.01-500 mm/min，精度±0.1%。 4. 控制系统：全数字闭环控制，支持应力、应变、位移多模式控制。 5.机架最大载荷能力：10kN | 用于测试骨科植入物、血管支架、缝合线等医疗器械产品的拉伸、压缩、弯曲等力学性能 |
| 17 | 人工气候箱 | 人工气候箱 | 1 | 1、工作温度范围：-42～+190℃（不带湿度控制），+10～+95℃（带湿度控制） 2、温度波动度≤±0.2℃～0.5℃（依照DIN12880:2007-05标准） 温度均匀度≤±0.5℃～2℃（依照DIN12880:2007-05标准） 3、平均升温速度：10℃/min 平均降温速度：6℃/min 4、-40℃升温到+180℃所用时间：20分钟 +180℃降温到-40℃所用时间：80分钟 5、普通模式下可设置温度、湿度、报警值等，周程序模式下可设置每周开启时间、关闭时间，编程模式下可设置最多40段程序 | 用于模拟极端温湿度环境，开展医疗器械及材料的稳定性试验、老化试验及环境适应性测试，评估产品在储存和使用条件下的性能变化 |
| 18 | 液相色谱/质谱联用仪 | 液相色谱/质谱联用仪 | 1 | 1、灵敏度：信噪比≥300,000:1 2、质量范围：可设置上限m/z≥ 1,300 3、最大扫描速率：≥14,000amu/s 4、质量范围优于200-2000 | 用于药品的定性、定量测定 |
| 19 | 线热膨胀系数测定仪 | 线热膨胀系数测定仪 | 1 | 控温精确度：0.1K,传感器数字分辨率：0.03nm，测量传感器：LVDT差动位移传感器，测量范围：±2500μm，测量模式：直立式结构； 测量温度：室温~1000℃；热膨胀精度：1*10-8/k； | 用于玻璃类药包材的平均线热膨胀系数测定 |
| 20 | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | 四元泵，自动进样器，流速范围：0.0001至10.000 mL/min；最大耐压：约40MPa(400bar/6000psi) 检测器波长范围：190-700nm (SPD-20A) | 用于药品的定性、定量测定 |
| 21 | 环境试验箱 | 环境试验箱 | 1 | 内箱尺寸：W1000×H1000×D1000mm 温度范围：-40℃～+150℃ 温度波动度≤±0.5℃ 温度上升时间-40℃→+150℃≥3℃/min 温度下降时间+150℃→-40℃≥1℃/min | 用于大型医疗器械可靠性测试，开展高低温度湿度耐受性测试 |
| 22 | 环境试验箱 | 环境试验箱 | 1 | 内箱尺寸至少18立方 温度范围：-40℃～+85℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度范围：20%RH~98%RH 具备节电设计，降低运行能耗 | 用于小型医疗器械可靠性测试，开展高低温度湿度耐受性测试 |
| 23 | 振动试验台 | 振动试验台 | 1 | 正弦/随机激振力30 kN 频率范围 5～3000 Hz 动圈一阶共振频率 ＞2200Hz 最大位移p-p 51 mm 最大速度 2 m/s | 用于医疗器械可靠性测试，开展振动耐受性测试项目 |
| 24 | 冲击碰撞试验台 | 冲击碰撞试验台-2 | 1 | 额定负载 50kg 冲击波形 半正弦波 冲击形式 自由跌落 台面尺寸（长×宽） 500mm×500mm 半正弦波形发生器连续冲击次数不小于5000次 | 用于医疗器械可靠性测试，开展冲击耐受性测试项目 |
| 25 | 激光波长仪 | 激光波长仪 | 1 | 192nm-11μm的波长范围 可测量连续或者脉冲激光 波长精度±0.015 nm 波长可重复性±0.01 nm 采集速率最高可以达到50kHz | 用于光学医疗器械的波长范围和准确度测试 |
| 26 | 气流分析仪 | 气流分析仪 | 1 | 1、吸气和呼气潮气量：量程：0-60sl，精度：量程的±1.75%或±0.02sl 2、呼吸率：量程：1至 1500bpm，精度：±1% 3、气道压力：量程：±160mbar，精度：±0.5%或±0.1 mbar 4、超低压力：量程：0至10mbar，精度:±1%或±0.01 mbar 5、高压：量程：-0.8至10bar，精度：±1%或±0.007 bar | 用于呼吸机制氧机等产品的流量压力等性能测试 |
| 27 | 麻醉气体分析仪 | 麻醉气体分析仪 | 1 | 1、检测气体类型：二氧化碳CO2，一氧化二氮N2O,氟烷HAL,异氟烷ISO,恩氟烷ENF,七氟烷SEV,地氟烷DES 2、气体修正：压力和温度 3、测量技术：NDIR旁路 4、测量时间：<20s | 用于CO2，N2O、七氟烷、异氟烷、地氟烷、氟烷和恩氟烷等麻醉气体的测量，评估麻醉气体混合的风险 |
| 28 | 电离室剂量计 (X射线) | 电离室剂量计 (X射线) | 1 | 1，探测器类型：复合闪烁体 2，测量类型：X，γ，脉冲辐射 3,灵敏度：≥2000CPS 4,能量范围：20KeV~7MeV | 用于(α、γ射线)无损检验，测量 X 射线设备的 X-射线及辐射环境测试 |